安捷伦1260 infinity II 液相色谱仪招标参数

配置要求：

1、带主动阀及主动密封垫清洗四元梯度泵及在线真空脱气机			一套

2、主动密封圈清洗选件					一套

3、132位自动进样器				        一套

4、智能化柱温箱						    一套

5、可变双波长紫外检测器			        一套

6、符合GMP要求工作站   			    一套

7、2个液相链接许可                      一套

8、耗材                                 一批

9、软硬件3Q认证                         一套

技术参数

工作条件：

1.1 工作电压：220+5% V

1.2 环境温度： 4~55°C

  - 环境湿度： <95%相对湿度（不冷凝）

- 四元梯度泵

2.1  串联双柱塞往复泵，可控制主动入口阀, 可变冲程（20L～100L）设计

2.2  用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。

2.3  自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

2.4  通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机。

2.5  可设置流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进

2.6  流速范围：0.2~10.0 mL/min

2.7  流速准确度：±1% 或10 L/min

2.8  流速精度：≤0.07%RSD或≤0.02 min SD

2.9  PH范围：1.0~12.5

2.10  压力范围：0~40 Mpa（0~400bar，0~5800psi）；

2.11  压力脉动：< 2%(通常取1.3%)

2.12  梯度形成：低压四元混合

2.13  梯度组成精度：<0.2% RSD或 <0.04 SD

2.14  梯度组成比例范围：0~95% 或 5~100%可选

2.15  梯度延迟体积： 600~900 L (与反压相关)

3.在线真空脱气机

3.1 四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保

证及时高效的脱气操作。

3.3 最大流速：每一通路10mL/min

3.4 内体积：每一通路12mL

3.5 PH耐受范围：1~14

4.自动进样器

4.1 洗针方式：内外洗针

4.2进样体积： 0-20 uL，步进：0.1uL，可扩展至1500 uL

4.3进样精度：< 0.25 % RSD

4.4样品容量： 132位（2 m）

4.5最高耐压： 600 bar

4.6交叉污染： < 0.004 %

4.7 进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式，可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

5.柱温箱（智能柱温箱）

5.1温度范围：室温以下10˚C-80˚C

5.2温度稳定性：± 0.03˚C

5.3温度精确度：0.05˚C

5.4柱容量：3根30 cm或6根10cm

6.双波长可变紫外检测器

6.1 光源：氘灯

6.2 波长范围：190～600nm

6.3 波长数：2

6.4 波长校正：氘灯和内置钬玻璃自动校正

6.5 波长精度：<±0.1nm

6.6 波长准确度：1nm

6.7 基线噪音： <±2.5 AU

6.8 基线漂移： 1×10-4AU/h

6.9数据采集速率：120Hz

6.10 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

  - 线性范围：>2.5 AU

7 仪器控制及数据处理系统 (Agilent Openlab CDS )

7.1采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

7.2参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；

7.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

7.4早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

7.5电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。

7.6安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证；

7.7独立(LMD)实时实验室监视诊断软件  1套

7.8色谱方法检索库1套

7.9内置数据库：保证数据的完整性和安全性。客户在正规的SOP流程支持下，能完全符合法规的要求。

7.10报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排，以及峰面积的截取。

7.11具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除

8．售后服务

8.1厂家在福建省内必须多名有厂家专业工程师，能及时维修或维护。

8.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。

8.3用户现场免费安装，调试，培训。

8.4每台仪器免费一名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训（交通住宿自理）

8.5厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。

9、耗材

过滤小白头5个；密封圈，2个/包；样品瓶（500个/包）；玻璃溶剂过滤头，溶剂入口，20 μm 2包；PEEK手紧式接头(10/包装)；Poroshell 120 EC-C18柱 4.6x100 mm，4um 1根。